Pytania i odpowiedzi 
„DDOM EMC we Wrocławiu”

Zadanie nr 3.1 
1.	Czy Zamawiający dopuści  zadanie nr 1- stół do masażu z udźwigiem do 150kg, lecz posiadającym wszelkie wymienione parametry techniczne ?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający oczekuje sprzętu o parametrach wskazanych i zgodnych z SIWZ.
Zadanie nr 3.3 Zestaw do elektroterapii
1.	W opisie pojawia się głowica ultradźwiękowa 4cm3/1MHz, rozumie że cm3 pojawiły się omyłkowo i powinno być cm2, czyli 4cm2/1MHz?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że popełnił omyłkę pisarska, prawidłowy parametr to 4cm2/1MHz

Zadanie nr 3.4 zestaw do światłolecznictwa
1.	Wymagają Państwo w aby lampa posiadała 4 sekwencje zabiegowe, takie sekwencje były w starych lampach pewnego producenta, w nowych typach lamp producent nie przewidział sekwencji zabiegowych. W związku z tym czy dopuszczą Państwo lampę bez sekwencji zabiegowych, spełniającą pozostałe wymogi?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zadanie nr 3.12 
1.	Czy Zamawiający dopuści  zadanie nr 12 – sprzęt o poniższych parametrach: 
Leżanka drewniana do zabiegów fizykoterapii, wykonana z drewna wysokiej jakości, nie zawierająca elementów metalowych.
 
Właściwości:
•	leżanka dwuczęściowa (leżysko główne, zagłówek z otworem na twarz),
•	rama wykonana z drewna bukowego wysokiej jakości,
•	tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących,
•	regulowany kąt zagłówka (trzy ustawienia w zakresie 0 - 35°),
•	tapicerka w wybranym kolorze z palety.
Dodatkowe wyposażenie:
•	zaślepka do otworu na twarz,
•	uchwyt do mocowania papieru.
Dane techniczne:
•	Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1870 x 660
•	Wysokość [mm]: 700
•	Regulacja zagłówka [°]: 0 / +35 (w 3 pozycjach)
•	Maksymalne obciążenie [kg]: 150

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zadanie nr 3.15 Rower stacjonarny
1.	Czy dopuszczą Państwo rowerek – ergometr Klasy HB wg DIN EN 957, spełniający pozostałe wymogi z zapytania?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający oczekuje sprzętu o parametrach wskazanych i zgodnych z siwz, przeznaczonego do użytku profesjonalnego w Dziennym Domu Opieki Medycznej. 

Zadanie nr 3.17 
1.	Czy Zamawiający dopuści  zadanie nr 17 –– sprzęt o poniższych parametrach:
Bieżnie umożliwiającą pracę od 1 km/h z regulacją co 0,5 km/h.
Wymiary: 194 x 78 x 131 cm.
Zapis "dostosowanie do współpracy z protokołami używanymi przez systemy do prób wysiłkowych" może zrodzić potencjalne problemy. Protokoły transmisji nie są identyczne, różnią się wysyłanymi komendami, zawsze w przypadku współpracy sprzętu od dwóch producentów mogą pojawić się problemy z kompatybilnością.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Tak. Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
Zamawiający informuje, iż jego intencją jest aby bieżnia mogła być używana jako element przyszłego systemu prób wysiłkowych dla potrzeb pacjentów DDOM. Zamawiający informuje jednocześnie, iż oczekuje zaoferowania urządzenia sterowanego niezależnie od systemu prób wysiłkowych, bez udziału komputera.

2.	Czy Zamawiający wymaga, aby bieżnia była przystopowana do rehabilitacji (również kardiologicznej), do profesjonalnych medycznych zastosowań (np. do współpracy z protokołami używanymi przez systemy do prób wysiłkowych) oraz miała możliwość niezależnego sterowania bez udziału komputera i zewnętrznego oprogramowania oraz była wyposażona w 7 calowy dotykowy wyświetlacz z możliwością regulacji prędkości w zakresie 0-20 km/h co 0.1 km/h oraz z możliwością regulacji nachylenia w zakresie 0-25st. co 0.5 st. oraz z informacją o czasie trwania pracy podanej w sekundach, minutach i godzinach oraz przebytym dystansie podanym w metrach oraz przyciskiem RECOVERY?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Tak. Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz oczekuje zaoferowania urządzenia sterowanego niezależnie od systemu prób wysiłkowych, bez udziału komputera.

3.	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bieżnia ma być wyposażona w panel sterujący czy zostanie podłączona do zewnętrznego systemu, który umożliwi sterowanie nią. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że oczekuje zaoferowania urządzenia wyposażonego w panel sterujący, sterowanego niezależnie od systemu prób wysiłkowych -bez udziału komputera.

4.	 (dotyczy zadania 17 pkt 6 Parametrów technicznych)
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podawania wysokości bieżni. Nie jest to parametr wpływający na jakość oraz funkcjonowanie bieżni.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Zamawiający oczekuje podania parametrów sprzętu wskazanych w SIWZ.

5.	dotyczy zadania 17 pkt 6 Parametrów technicznych)
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bieżni o długości 200 cm i szerokości 86 cm. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

6.	(dotyczy zadania 17 pkt 7 Parametrów technicznych) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bieżni z zakresem prędkości 0-24,1 km/h.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7.	dotyczy zadania 17 pkt 7 Parametrów technicznych) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bieżni z zakresem prędkości 0,8-25 km/h.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8.	Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści bieżnie, która zajmuje powierzchnię na podłodze 84 cm x 200 cm z poręcza regulowaną w zakresie 79 cm do 92,5 cm? Wymiary pasa bieżni to 56cm x 160 cm 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9.	Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości od 0,2 do 24km/h? Z kardiologicznego, klinicznego punktu widzenia jest to wartość absolutnie wystarczająca
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

10.	 Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści dopuszczalną masę ćwiczącego do 227 kg? Dopuszczalna wyższa waga pacjenta jest parametrem lepszym, gdyż obejmuje szerszy zakres pacjentów
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

11.	Czy Zamawiający wymaga, aby bieżnia była wyposażona w funkcję bezpieczeństwa w postaci 2 przycisków awaryjnego zatrzymania, po obu stronach bieżni?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

12.	Czy Zamawiający dopuści bieżnię z zakresem prędkości 0-20 km/h? Zakres ten w pełni wystarcza do zastosowań rehabilitacyjnych, prób wysiłkowych i rehabilitacji kardiologicznej
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

INNE dot. wzoru umowy i warunków gwarancji

1.	Prosimy Zamawiającego o zmianę § 3 ust. 2 pkt 2.1 ppkt c oraz pkt 2.2 ppkt a poprzez zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy do wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy w tym zakresie.

2.	 (dotyczy warunki gwarancji dla zadania 17)
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie są warunki gwarancji jeśli chodzi o zadanie 17, ponieważ Zamawiający podał inne terminy w załączniku z parametrami technicznymi a inne w § 4 ust. 6-7 wzoru umowy. 
Prosimy Zamawiającego o uznanie jako obowiązujące zapisów ze wzoru umowy, ponieważ są one bardziej przychylne do Wykonawcy, a co za tym idzie, nie podwyższą one ostatecznej ceny produktu.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuję, że obowiązujące są kryteria gwarancyjne opisane w każdym z załączników z parametrami technicznymi. Wzór umowy zostanie dostosowany w tym zakresie z wybranym Oferentem / Oferentami.

3.	Dotyczy wzoru umowy  §3 pkt. 2.1. a.)
Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy w tym punkcie.

4.	Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5 oraz Załącznik nr 3.17 Pakiet nr 17 pkt. 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na: 
W przypadku, gdy stopień złożoności wady wyklucza opłacalność naprawy lub w wypadku dokonania przez Wykonawcę trzech napraw gwarancyjnych tego samego lub istotnego podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany elementu/ podzespołu na fabrycznie nowy. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru Umowy w tym punkcie.